## 別紙 技術的要件
技術的要件（別紙）
X線TVシステム
1デジタルX線テレビ装置は、以下の要件を満たすこと。
1-1 | 透視撮影台は以下の要件を有すること。
1-1-1 | Ｘ線透視撮影寝台は、Ｃアーム一体型寝台であること。
1-1-2 | 検査目的に応じて、オーバーテーブルチューブとアンダーテーブルチューブを切替えて使用できること。
1-1-3 | Cアームの長手方向移動範囲は、最大163cm以上であること。
1-1-4 | 寝台または管球左右動ストロークは48cm以上であること。
1-1-5 | 天板高は最低51cm以下に設定できること。
1-1-6 | Ｃアーム回転動は、CRA45゜以上～0゜～CAU45゜以上であること。
1-1-7 | オーバーテーブルチューブ時、操作の煩雑さを軽減し拡大率の増加を防ぐため、Ｃアーム角度付けに応じてＸ線平面検出器が前後する自動追従機能を有すること。
1-1-8 | 天板の大きさは60×231cm以上であること。
1-1-9 | 天板の許容患者質量は、227kg以上であること。
1-1-10 | 検査スペース確保の為、装置架台奥行き寸法が227cm以下であること。
1-1-11 | 面積線量計を搭載し、面積線量値及び積算線量が表示できること。
1-1-12 | グリッドは着脱が可能であること。
1-1-13 | 補償フィルタ及び線質調整フィルタを有し、線質調整フィルタは3種類以上有すること。
1-1-14 | 天板の外側に装着できる幅広ハンドグリップを有すること。
1-1-15 | 患者固定バンドを有すること。
1-1-16 | 撮影室側に、近接操作卓とは独立して設置可能な透視・撮影用フットスイッチを備えること。
1-1-17 | 術者被ばく低減として寝台取り付け型のX線防護クロスを有すること。
1-1-18 | 低反発ウレタン素材の約3cmのクッション圧マットを有すること。
1-2 | 近接操作卓は以下の要件を有すること。
1-2-1 | 撮影室側に、カラー液晶タッチパネルを搭載した可動式の遠隔操作卓と同等の操作環境を有する近接操作卓を備えること。
1-2-2 | 透視・撮影条件の表示ができること。
1-2-3 | 近接操作卓にて5段階以上パルスレートを選択できること。
1-2-4 | 近接操作卓にて透視線量を3段階のモードに切替できること。
1-3 | 高電圧発生装置は以下の要件を有すること。
1-3-1 | 発生方式はインバーター方式であること。
1-3-2 | 最大出力が、80kW以上であること。
1-3-3 | 最大管電圧が、150kV以上であること。
1-3-4 | 最大管電流は、1000mA以上であること。
1-3-5 | 最短撮影時間は1msec以下であること。
1-3-6 | 自動露出機能、および自動輝度調整機能を有すること。
1-3-7 | インターホンシステムは双方向同時会話が可能なこと。
1-3-8 | 自己診断機能を有し、メッセージが表示されること。
1-3-9 | パルスレートは1fps～15fps 5段階以上の設定ができること。
1-4 | X線管装置は以下の条件を有すること。
1-4-1 | 管球冷却方式は、油冷方式であること。
1-4-2 | 陽極の最大蓄積熱容量は1,500kHU以上であること。
1-4-3 | 実効焦点寸法は0.4 / 0.6 /1.0 mm以下であること。
1-5 | 検出器は以下の要件を有すること。
1-5-1 | 間接変換タイプの半導体検出器（ﾌﾗｯﾄﾊﾟﾈﾙﾃﾞｨﾃｸﾀ）であること。
1-5-2 | 有効視野サイズは一辺が42×42cm以上であること。
1-5-3 | 4種類以上の視野ｻｲｽﾞを選択切り替えできかつ、最小視野サイズは一辺が12cm×12cm以下であること。
1-5-4 | 濃度分解能は16bit以上であること。
1-5-5 | 画素ピッチは148μm以下であること。
1-6 | モニタは以下の要件を有すること。
1-6-1 | 遠隔操作卓（操作室）には19インチ以上で1280×1024マトリクス以上の液晶モニターをライブモニタ、システムモニタとして各１台有すること。
1-6-2 | 撮影室側モニターは既設同等程度の可動域を有する天井懸垂器に3面搭載し、ライブ画像、リファレンス画像、電子カルテ画像、内視鏡像を表示可能であること。リファレンス画像と電子カルテ画像については操作室側にて同一モニターでの画面表示の切替が可能であること。
1-6-3 | 内視鏡画像は検査室内には21インチ以上で1920×1080マトリクス以上の内視鏡検査カメラに最適なモニターに表示すること。また、操作室側にも既設同様に内視鏡画像が表示可能なモニターを有すること。詳細は病院職員と相談すること。
1-7 | 画像収集及びDR装置本体機能は以下の要件を有すること。
1-7-1 | 透視モードは連続及びパルス透視が可能なこと。
1-7-2 | 透視・撮影は、1024×1024マトリクス以上のモードで、15fps以上が可能であること。
1-7-3 | 透視画像自動記録機能は、512ﾌﾚｰﾑ、15fpsで34秒以上可能であること。
1-7-4 | 透視収集は最大256枚以上まで収集可能であること。
1-7-5 | 1検査収集可能枚数が2,000枚以上であること。
1-7-6 | 透視画像のラストイメージホールド(L.I.H)が可能なこと。
1-7-7 | 透視画像の左右上下反転機能を有すること。
1-7-8 | DICOM3.0規格に規定される画像の出力、保存に対応していること。
1-7-9 | 表示画像の自動階調補正機能を有すること。
1-7-10 | リアルタイムに黒ツブレおよび白トビ部分のみの自動階調補正機能を有すること。
1-7-11 | 画像を複数の周波数帯域に分解し、分解した各周波数帯域それぞれに適切な処理を行うことで、リアルタイムにノイズを除去し、デバイス等の残像、コントラストの低下なく高画質を実現する機能を有すること。
1-7-12 | 画像を複数の周波数帯域に分解し、分解した各周波数帯域それぞれから強調成分を作り、画像の解像度を向上を図る機能を有すること。
1-7-13 | IR（逐次近似法）を用いた解像度補正機能を有すること。
1-7-14 | 散乱線補正機能を有すること。
1-7-15 | 濃度・コントラスト調整が可能なこと。
1-7-17 | ズーム機能を有すること。
1-7-18 | 白黒反転機能を有すること。
1-7-19 | 画像の上下左右反転ができること。
1-7-20 | 距離計測、角度計測ができること。
1-7-21 | サムネイル表示が可能なこと。
1-7-22 | 撮影像を自動貼り合わせができる長尺撮影機能を有すること。
1-8 | 画像保管機能として以下の要件を有すること。
1-8-1 | 本体への画像保存は、撮影マトリクス1024×1024モードで、70,000画像以上保存できること。
1-8-2 | 上記の保存はDICOM3.0の規格で保存可能なこと。
1-8-3 | 画像は、二重化（ﾐﾗｰﾘﾝｸﾞ）して画像保管できること。
1-9 | ネットワーク機能として以下の要件を有すること。
1-9-1 | DICOM storageに対応していること。
1-9-2 | DICOM printに対応していること。
1-9-3 | DICOM MWMに対応していること。
1-9-4 | DICOM RDSRに対応していること。
2-1 周辺機器装置は、以下の要件を満たすこと。
2-1-1 | X線防護衣を３着用意すること。仕様については当院担当者と協議すること。
2-1-2 | Ｘ線ネックプロテクターを３着用意すること。仕様については当院担当者と協議すること。
2-1-3 | X線防護メガネを３式用意すること。仕様については当院担当者と協議すること。
2-1-4 | 操作室内に内視鏡画像表示モニターを備えること。
2-1-5 | 患者移動用のスライダーを2台用意すること。
2-1-6 | 操作室で必要な机、椅子等を用意すること。仕様については当院担当者と協議すること。
2-1-7 | 真空ポンプを使用した患者体位固定具を備えること。 詳細は当院担当者と協議すること。
3-1 搬入・据付・調整等に関し、以下の要件を満たすこと。
3-1-1 | 当院の医療情報ネットワークとの接続については、関係諸法令や当院の情報セキュリティポリシ ーに合致すること。
3-1-2 | 当院のRISと情報接続を行い患者情報の受け取り、実施データの送信ができること。
3-1-3 | 当院のPACSと接続を行い画像データの送受信ができること。
3-1-4 | DICOM関連の接続費用並びにその他全てのネットワーク接続費用については、本装置導入費用に 含むこと。
3-1-5 | 機器の設置に伴い、画像表示に関して内視鏡システムとの調整が必要となる場合は、双方協力して作業を行うこと。費用は本装置導入費用に含むこと。
3-1-6 | 納入期限内に指定した場所に設置し、当院職員立ち合いによる稼働テストを実施すること。
3-1-7 | 既存のＸ線ＴＶ装置、不要となった周辺機器の解体、撤去は当院職員と協議の上行うこと。
3-1-8 | 調達品は新品、未使用であること。
3-1-9 | 調達品が適正に動作するために必要な費用及び機器類は、仕様書に具体的記載が無くても応札 費用に含まれること。
4-1 保守管理体制 に関し、以下の要件を満たすこと。
4-1-1 | 機器納入後1年間は、通常使用により故障した場合の無償保証に応じること。
4-1-2 | 日本語による、操作マニュアルを完備すること。
4-1-3 | 年間を通じて24時間の連絡体制であること。
4-1-4 | 故障時の復旧について、障害発生通知後、平日および、土、日、祝祭日に現場で対応できる 体制であること。
4-1-5 | 通常の使用で発生した故障の修理および定期的保守点検を実施できる体制であること。
4-1-6 | 定期点検の実施日は病院担当者と受託者で協議のうえ定めること。
4-1-7 | 本装置導入に伴い、医療法に基づく変更申請に必要なX線遮蔽計算・漏洩線量測定を実施して 行政機関に提出する必要書類を準備すること。
4-1-8 | 稼働に当たり、担当技師への教育訓練を行うこと。また、その後必要に応じて派遣または電話の 対応等の体制を確保すること。
4-1-9 | 本調達物品の保守対応期間は納入時より10年間以上とし、調達物品は納入後においても稼働に 必要な消耗品及び故障に対する交換部品の安定供給が確保されていること。